## Slide 1
4
Fluorescenza in stato stazionario

## Slide 2: Condizioni fotostazionarie
M+hn
M+hn’
M*
M
kA
kr
knr
Si raggiunge (in pochi ns) una condizione di equilibrio, in cui è eccitata una frazione costante di fluorofori.
L’intensità di fluorescenza è costante e proporzionale alla resa quantica.
Con le normali intensità delle lampade, questa frazione è sempre prossima a 0 (kA dipende dal flusso di fotoni)

## Slide 4: Il fluorimetro
Lampada
Monocromatore
di eccitazione
Beam splitter
Lente
Lente
Monocromatore
di emissione
lecc.
lem.
Campione
PMT
“segnale”
PMT
“riferimento”
Computer

## Slide 5
I
Strumentazione
Fluorescenza in stato stazionario

## Slide 6: Sorgente

## Slide 7: Lampada ad arco ad alta pressione di xeno
L’elevata tensione applicata agli elettrodi provoca una corrente.
Il flusso di elettroni, urtando gli atomi del gas, li ionizza o li eccita.
Il decadimento o la ricombinazione ione-elettrone generano l’emissione di luce.

## Slide 8
Ad alta pressione (20-300 Atm). Può esplodere (non implodere).
Gli impulsi ad alta tensione (40000 V) necessari per accenderla possono danneggiare l’elettronica. Va accesa per prima.
La lampada è in quarzo, per permettere il passaggio degli UV. Questa radiazione però ionizza le molecole di ossigeno dell’aria, che a loro volta generano ozono (che va rimosso per non danneggiare l’ottica). Se la radiazione nel lontano UV non è necessaria, si aggiunge all’involucro uno strato in grado di bloccare questa radiazione (lampade ozone-free, molto comuni nei fluorimetri).
Il picco a 467 nm viene comunemente utilizzato per calibrare il monocromatore di eccitazione.
467nm

## Slide 9: Rivelatore

## Slide 10: Rivelatore della fluorescenza effetto fotoelettrico

## Slide 11
Rivelatore della fluorescenza tubo fotomoltiplicatore (PMT)
Effetto fotoelettrico
Emissione secondaria

## Slide 12
I fotocatodi sono realizzati utilizzando metalli alcalini o semiconduttori.
L’efficienza fotoelettrica non è costante con l.

## Slide 13
Il PMT può rivelare un singolo fotone (106 e- per fotone)
Rivelazione analogica
Rivelazione digitale

## Slide 14
Rivelazione analogica
Rivelazione digitale

## Slide 15
Rivelazione digitale: maggiore sensibilità, intervallo dinamico più ristretto.

## Slide 16: Rivelazione digitale
Sovrapposizione di impulsi
Durata impulsi 10-9-10-8 s
Limite superiore 105-106 cps
Per n=10000, S/N=100
Limite inferiore 103-104 conteggi
Si può aumentare la sensibilità semplicemente aumentando
il tempo di integrazione

## Slide 17: Distribuzione di Poisson
Consideriamo un fotomoltiplicatore esposto ad una sorgente di intensità costante.
L’emissione (e la rivelazione) sono processi casuali.
Qual’è la distribuzione di probabilità dei fotoni rivelati in t secondi?
Definiamo Pn(t) come la probabilità che in un tempo t vengano rivelati n fotoni. È questa la distribuzione che cerchiamo.
Definiamo k in base alla seguente equazione (sviluppo in serie):
P1(dt)=kdt+o(kdt)kdt
Avremo P0(dt)=1-kdt
Calcoliamo ora la probabilità di non rivelare fotoni in un intervallo in un intervallo finito t.

## Slide 18: Distribuzione di Poisson
Per rivelare 0 fotoni in un tempo t, deve averne rivelati 0 nel tempo t-dt e 0 nel tempo dt

## Slide 19: Distribuzione di Poisson
Troviamo ora un’equazione analoga per Pn(t)
Quest’equazione differenziale lega Pn a Pn-1. Grazie ad essa ed al fatto che conosciamo P0, possiamo trovare la funzione di distribuzione.

## Slide 20: Distribuzione di Poisson
Integriamo l’equazione differenziale, moltiplicando per ekt

## Slide 21: Distribuzione di Poisson
Calcoliamo la media
k rappresenta il rate (medio) di rivelazione di fotoni!
Calcoliamo la deviazione standard
Media e deviazione standard sono uguali!

## Slide 22
Il rapporto segnale-rumore aumenta con la radice di n
Se n è il numero medio di conteggi al secondo: